附件11
四川宝石花医院有限公司谈判文件
第一部分  采购邀请函
四川宝石花医院有限公司因工作需要，需采购本项目，根据医院采购制度的相关文件要求，拟对本次采购以非招标采购的方式确认成交供应商。现邀请合格供应商参加。
采购编号：yfcb-2024019
采购项目：2024-2026年度1.5T核磁共振成像系统维护保养服务
供应商资格要求：
具有独立法人资格；
营业执照、辐射安全许可证等资质证件合法且有效；
有承担此项服务的技术能力和售后服务能力；。
近三年承接承接一个及以上1.5T核磁共振成像系统维护保养服务项目；
制造商授权书或确认函。
报名：
请在公告期限截止前将符合《谈判文件》中约定的“第一部分 3.供应商资质要求”的报名材料（盖章扫描件）投递到指定邮箱：scbshyy@163.com  邮件主题命名规则：【项目名称】+【供应商名称】。

附件超过25M的，建议使用QQ邮箱超大附件进行投递以确保投递成功。
现场谈判（询价开标）相关说明
（1）采购方式为竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源的项目，需进行现场谈判和二轮报价，具体时间、地点由医院项目方另行通知，供应商需带上密封完好且符合要求的《响应文件》（含报价表）前来。
（2）采购方式为询价的项目，供应商需在提交响应文件截止时间前，将密封完好且符合要求的《响应文件》（纸质版，含报价表）投递（可邮寄）至医院项目联系人处，供应商不需到现场。
中选结果请关注四川宝石花医院有限公司官网（http://www.scbshyy.com/）通知公告栏或致电【项目联系人】。
项目联系人:   汪老师   联系电话：028-85608085地址：四川成都天府新区华阳街道通济巷26号四川宝石花医院综合楼楼505办公室
对项目的采购内容提出询问，请联系【项目联系人】；对采购流程提出询问、了解投递情况或投诉，可致电【物资招采办公室】：028-85608019
第二部分  供应商需知
一、报价需知
“报价”指包括“项目总金额”、“分项报价表”等文件及文件所列各种需求内容。供应商应对本谈判文件所列的全部采购内容进行报价。报价应包括全部费用。
供应商在必要时可（自费）对现场及周围环境自行调查，充分考虑项目实施过程中可能发生的一切费用。无论报价过程中的做法和结果如何，供应商将自行承担所有与报价有关的全部费用。
下文中所提到的甲方即采购人，乙方即供应商。
二、响应文件的组成
（1）报价函
（2）法定代表人授权委托书（原件）以及授权委托人身份证复印件加盖鲜章（如法定代表人本人参加则提供法定代表人身份证复印件加盖鲜章）
（3）供应商资质证明文件（营业执照副本、许可证等资质复印件）
（4）报价表
（5）供应商认为需要加以说明的其他内容（如能够证明其履约能力的有关资信资料等）
（6）诚信廉洁承诺书
（7）合同签署承诺书
供应商必须将响应文件打印装订成册，并加盖单位鲜章。
三、响应文件的编写和密封
（1）响应文件应用中文编写，如需提供外文资料的须翻译成中文附在原文后。
（2）供应商应至少准备一份正本和一份副本，在每一份响应文件上明确注明“正本”或“副本”字样，如遇正本和副本内容有差异，以正本为准。
（3）供应商应将响应文件用信封密封。
（4）密封信封上注明“现场谈判开标前不准启封”的字样；如为询价采购，密封信封上注明“询价开标前不准启封”的字样。
四、有下列情况之一，响应文件作废
（1）资质证明无效或不合法；
（2）无有效签署；
（3）提供多种报价；
（4）未按规定进行装订、密封。
第三部分   采购内容
一、 服务内容：

1、 维修保修保养设备名称： 西门子 1.5T 核磁共振成像系统（ 型号： SiemensMagnetom Avanto； 序列号： 27683) 数量： 一台。

2、 整机保修： 全保型， 保修范围为核磁共振主机及工作站， 包含所有人工技术服务与备件更换、 安全检查、 质量保证、 安全升级、 冷头， 外水冷机等，不包含磁体、 液氦和其它第三方厂家产品如激光相机、 高压注射器、 精密空调、机房屏蔽等。

▲3、 对设备提供一年 2 次的定期维护与保养， 并提供维修工单、 保养报告单。 预防性保养中需更换的耗材（ 如吸附器） 必须是原厂原装备件， 进口产品须保持进口原包装， 由服务商负责提供。（ 需要附上详细保养内容列表， 提供完整书面保养报告。）

▲4、 对于需更换的配件， 要求必须为原厂原装全新备件， 进口产品保持进口原包装。 从确定需要更换备件开始， 要求 24 小时内备件到达现场,（. 如遇恶劣天气、 航班异常， 疫情管控等特殊原因除外)； 对于需维修的配件， 维修后保证故障解除， 设备正常运转。 因维修配件而导致的设备受损， 由乙方全权负贵。配件更换和维修后， 设备均需满足《医疗器械注册管理办法》 第六章第四十九条规定。 进口备件需提供备件进口报关单和承诺函。

5、 在国内必须设有常用零备件库房（ 提供现场地址， 同时须提供库房租赁合同）。

▲6、 开机率： 在合同期内保证 95%的开机率（ 停机时间少于 5%) ,按一年 365 天、 每天 24 小时计算， 每年统计一次。 如果此开机率由于乙方的原因未能达到， 开机率每降低 1%,合同期就相应延长 9 个工作日、 赔偿医院经济损失 1 万元。 乙方对甲方的间接损失不承担责任。 乙方在合同项下每年向甲方支付的全部违约金不应超过当年合同金额的 10%。 甲方启动赔偿金支付情形： 开机率未达到、 响应时间未达到、 备件响应时间未到达、 工具响应时间未达到等。

服务响应时间： 周一至周日（ 24 小时*7*365 天)， 乙方具有 800 或 400电话报修平台。 设备发生故障时， 工程师在接到故障报修电话 15 分钟内响应，提供电话、 远程等技术支持。 如以上技术支持无法解决设备故障， 在确定需要工程师到现场维修的情况后工程师应以最快的速度到达现场， 紧急维修( 设备停机、制冷系统故障、 设备无法正常使用） 应在 3 小时内到达现场进行维修， 常规情况（ 有故障， 但设备可以使用） 应在 8 小时内到达现场进行维修， 排除故障（ 如遇疫情管控等不可抗力特殊原因除外）。维修后设备的图像质量、 设备功能需达到出厂标准和临床诊断要求。

远程服务： 服务商提供 24 小时 365 天免费维修服务热线支持， 维修技术专家提供远程在线技术支持,维修诊断和专家在线临床应用支持， 设备远程平台可以查询设备维修、 维护的历史记录服务报告， 设备远程平台应保证联网方案不会对设备造成损害。

9 针对本台设备配备的线圈， 不接受破坏性维修（ 破坏性维修的定义•• 线圈在维修后具有目测清晰可见的外观、 结构和形态改变或者破坏， 无法恢复到线圈维修前的外观、 结构和形态）。 如果投标方对于线圈的维修无法解决故障， 则需提供原厂原装线圈， 进口产品须保持进口原包装， 由服务商负责提供。 进口产品需提供进口报关单。

▲10、 针对西门子 Magnetom Avanto 1.5T 磁共振设备特殊性可能出现紧急维修要求。 针对冷头发生损坏停止工作的紧急情况， 为了避免液氦挥发以及停机给医院带来严重经济损失， 供应商需提供详尽应急维修处理方案和服务时间承诺。

11、 实施对机房环境和磁共振系统的监测（ 要求系统硬件为非破坏性安装，不能修改或者破坏原厂设备电路板和线缆， 不能安装在压缩机线上）， 可以实现数据采集， 并在环境、 磁体异常情况时通过拨打手机和发送短信的方式实行远程监控报警， 需要实现的报警项目如下：

(1) 供电异常（ 三相动力电出现断电、 缺相、 反相）

(2) 液氦低于安全水平， 磁体压力异常

(3) 发生火灾或者烟雾浓度异常

(4) 冷头、 氦压机停止工作

▲12、 乙方设有长期稳定的售后服务机构（ 提供具体地址和资质证明文件)，若虚假承诺将中标无效， 自行承担相应法律责任。 拥有至少 3 名专业核磁工程师，提供所属专职工程师名单及相关维修资格证明（ 须具有西门子厂家此型号设备的培训证书)， 到现场维修的工程师必须是投标文件中所提供的工程师名单中成员，相关培训证书必须真实可查询， 具有 1 名该机型 5 年以上的维保服务经验（ 从取得该型号设备培训证书之日起起算)， 至少提供 1 名专职工程师最近一年内连续6 个月社保证明。 且该专职工程师常住地为成都。

▲13、 乙方应具有设备配套磁共振维修保养的专业工具， 包括励磁电源、 匀场架， 梯度线圈安装工具等（ 须提供报关单等相应证明）。 维保过程中需要相关工具时， 故障发生 24 小时之内相关工具到场(疫情,航班异常等特殊情况除外)。需提供承诺函。

▲14、 培训方案:合同期内至少安排 2 次临床应用培训或设备维护方面的培训， 培训质量按照原厂培训标准， 每次培训时间不低于 3 天。

15、 保证设备维护达到符合厂家标准及相应的国家质量标准要求， 维保期内设备运行质量应通过专业检测机构每年度的运行检测合格。

▲16、 具备磁共振磁体失超后处理恢复能力， 有经过厂家培训的具有磁体服务资质的工程师， 提供人数， 培训证书和雇佣关系证明。 提供接受过该服务的医院名单和合同（ 或服务工单）， 至少 1 名工程师。

采购人有权在签订合同时对内容可作适当修改调整。

二、预算金额（含税）：105.9万元（三年）。
三、采购方式：单一来源。
第四部分 合同主要条款
一、服务期限：自合同签订之日起日至2026年12月31日
二、质量标准、验收标准（如有）：按国家行业标准。
三、结算方式：按分期结算，经双方验收合格后，第一期于2024年6月30日后乙方提供结算资料和有效票据，甲方在30个工作日内支付；


第二期于2024年12月30日后乙方提供结算资料和有效票据，甲方在30个工作日；

第三期于2025年6月30日后乙方提供结算资料和有效票据，甲方在30个工作日内支付；

第四期于2025年12月30日后乙方提供结算资料和有效票据，甲方在30个工作日内支付；

第五期于2026年6月30日后乙方提供结算资料和有效票据，甲方在30个工作日内支付合；

第六期于2026年12月30日后乙方提供结算资料和有效票据，甲方在30个工作日内支付。
四、付款方式：银行对公转账。
五、争议解决方式：发生争议时，向甲方所在地法院提起诉讼。
六、合同签订后，乙方不得以任何形式转包或分包给其它公司，一经发现将终止合同，并由乙方承担由此带来的后果和损失。
第五部分  评定原则
在报价过程中，双方都不得透露与本次采购有关的其它供应商的任何资料和信息。在符合采购需求、质量和服务同等的前提下，以（ √ 合理低价    综合评分最高）成交。

具体评标办法如下：

特别说明：
1.四川宝石花医院将根据本项目的特点组建项目招采分组，其成员由医院相关部门成员组成。项目招采分组对谈判文件进行审查、质疑、评估和比较。
2.合同将授予被确定为实质响应谈判文件要求、有履行合同能力且对医院最有利的供应商为谈判对象人。
3.如因供应商采用廉价物资/服务以致报价最低，项目招采分组有权质疑其报价合理性而予以排除。
4.在报价有效期内，供应商撤回报价，采购人将在一年内停止向其采购。
响应文件（参考模板）
附件1
报价函
致：四川宝石花医院有限公司
根据贵方【        】采购项目公告（采购编号：         ），     （供应商全称）提交下述文件正本   份，副本   份。
（1）报价函
（2）法定代表人授权委托书（原件）以及授权委托人身份证复印件
（3）供应商资质证明文件（营业执照副本、许可证等资质复印件）
（4）报价表
（5）供应商认为需要加以说明的其他内容（如能够证明其履约能力的有关资信资料等）
（6）诚信廉洁承诺书
（7）合同签署承诺书
据此函，签字代表宣布同意如下：
（1）供应商将按照谈判文件说明的规定履行合同责任和义务；
（2）供应商已清楚全部谈判文件内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。供应商完全清楚应该放弃提出一切存有含糊不清或误解的权利；
（3）自报价起有效期为【   】个日历日；
（4）供应商同意提供采购人可能要求的有关数据或资料，完全理解采购人不一定要接受收到的任何文件；
（5）与本文件有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                    邮编：                   
电话：                    传真：                   
供应商代表姓名、职务：                    
供应商名称：            （公章）
日期：   年   月   日
附件2
法定代表人授权委托书
四川宝石花医院有限公司：
                （供应商全称）法定代表人       授权    为全权代表，参加贵单位组织的                 （项目名称、项目编号）采购活动。全权代表在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。
本授权书    年   月   日签字生效。
特此声明。
法定代表人：                （签字并盖公章）
全权代表人：                （签字）
	法定代表人身份证复印件正面
	法定代表人身份证复印件背面

	全权代表人身份证复印件正面
	全权代表人身份证复印件背面


附件3
报价表
供应商全称：                        

项目名称：                     项目编号：                      
一、项目总金额（含税）：       万元。
二、项目分项报价表（供应商可根据采购内容进行调整和设计）
三、其他说明

1.供应商可自行设计报价表，但必须包含谈判文件第三部分所有分项内容。
2.分项报价表应包括总价、每个单项的价格，物资应注明产品型号规格、技术参数、数量、单价、品牌等内容。
3.如为询价，报价是不可变更的价格。（如有）报价应包括软件、安装调试、技术服务和技术培训的价格和费用，还应包括货到交货地点的运输、装卸、保险及所有设备的包装费。
4.所有费用含税。
（报价人：法定代表人或其正式授权人签字并加盖公章） 
              年  月  日
附件4
诚信廉洁承诺书
四川宝石花医院有限公司：
为预防商业贿赂和不正当竞争，保障甲、乙双方业务来往过程中的合法权益，我公司在参与业务来往时自愿作出如下承诺：
一、严格遵守国家法律法规。坚持廉洁、诚信的原则，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制不廉洁、不诚信行为。
二、严格杜绝以下行为：
（一）给予或以借用等名义向工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员提供财物；
（二）向工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员提供可能影响公正交易的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。
（三）向工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员提供礼金和各种有价证券、支付凭证；
（四）为工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员支付应由其负担的费用或报销票据；
（五）向工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员提供回扣等好处费或有偿中介费用；
（六）与工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员的自办公司或参股公司进行营利性经营活动或者接受其在我方、我方关联企业及与我方有业务关系的企业投资入股；
（七）向工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员以明显低于市场的价格出售或者以高于市场的价格购买房屋、汽车等物品；
（八）为工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会和招标代理机构及人员以代理投资证券、期货或者其他代理理财名义谋取不正当利益；
（九）向工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员提供其他任何可能影响公正交易的财物或服务；
（十）隐瞒真实情况，提交虚假资质证明、资信证明、财务证明等材料，以次充好，虚假承诺，夸大产品或服务性能和质量等指标，虚结虚算，泄露商业秘密，通过与其他单位相互勾结、串通等不正当手段排挤其他竞争者，干扰公平竞争等违反诚信原则的行为。
三、如工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员发生不廉洁、不诚信行为，我公司有义务及时向监督检查部门举报或投诉。
四、我公司相关部门和工作人员支持、配合对有关不廉洁、不诚信行为的调查。
五、如违反以上承诺，我公司自愿接受贵方按我公司不廉洁、不诚信行为的严重程度，采取以下一种或多种处理方法：
（一）单方解除合同，终止合同项目；
（二）对我方实行1年至3年或永久期限的市场禁入；
（三）单方解除双方签订的相关业务合同。
我公司不廉洁、不诚信行为造成经济损失的，由我公司予以赔偿。
六、本诚信廉洁承诺书经我公司法定代表人（或法定代表人授权委托人）签字后生效。
七、本廉洁诚信承诺书的效力范围包括业务往来各阶段的行为。
八、承诺方签署本诚信廉洁承诺书后，将扫描件发送至四川宝石花医院有限公司纪委邮箱：scdqb@gfhealthcare.com。，同时做到投标文件中。
九、发现本单位人员有向四川宝石花医院有限公司员工行贿倾向、建议或行为的，应坚决予以制止、批评、处理；发现四川宝石花医院有限公司员工有索贿、受贿行为的，应坚决拒绝，并向四川宝石花医院有限公司纪委举报（电话：028-85608091；邮箱：scdqb@gfhealthcare.com）。
公司名称：
法定代表人（授权委托人）（签字）：
日期：    年  月  日

附件5
合同签署承诺书
四川宝石花医院有限公司：
为了进一步规范四川宝石花医院有限公司的合同管理，确保医院经营管理依法规范运作，健全内部控制机制，提高防范和化转法律风险的能力，如我方中选该项目，在此，我代表   （单位）向医院做出以下郑重承诺：
一、严格遵守《四川宝石花医院有限公司合同管理办法（试行）》及相关制度的规定，在授权权限范围内订立并负责履行各类合同。
二、承诺不签订下列合同：
1.无签约依据的支出类合同；
2.虚假合同；
3.交易事项、质量标准、计价依据、履行期限、双方责任、违约责任等条款不确定的合同；
4.未按规定程序审查审批的合同；
5.为规避审查审批而拆分的合同；
6.合同内容与合同类别不符的合同；
7.未授权或超越授权范围、期限的合同；
8.未按规定程序确定合同相对人或合同相对人不具备相应资格的合同；
9.内容违法的合同；
10.违反医院合同管理规定，以其他印章代替合同专用章订立合同。
特此承诺。
供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
                二〇××年××月××日
附件6

法人身份证明

四川宝石花医院有限公司：

                （供应商全称）法定代表人       ，参加贵单位组织的                 （项目名称、项目编号）采购活动。全权代表在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

特此声明。

法定代表人：                （签字并盖公章）

	法定代表人身份证复印件正面
	法定代表人身份证复印件背面


---


